关于中药饮片自动调配系统的相关参数

- 中药饮片自动调剂系统需满足以下核心参数需求：

- 标准要求

- 符合中华人民共和国国家标准--中药饮片自动调剂系统技术规范GB/T 44036-2024。

- 二、智能识别与审方功能

- 支持条形码精准匹配药斗与饮片名称，实时显示缺料信息。‌‌标配智能库存管理系统，实时监控余量并生成补货清单。集成智能审方系统，对接医院信息系统（HIS）进行处方预审。

- 三、精准配药与效率要求

- 多处方同时调剂，逐味逐剂调剂，分包误差率≤0.1g；单机单日最大≥1500张处方、配药量≥3000剂；≤5分钟/张处方，调剂误差±2-5%；支持≥400味以上饮片自动调剂（覆盖药典常用品种）。

- 四、系统稳定性与兼容性

- 兼容散装、小包装等多种饮片形态。适配医院信息系统（HIS/电子病历系统），实现全过程追溯管理。

- 五、设备运维与维护

- 提供远程故障诊断与系统升级功能。厂商需提供5年免费质保及7×24小时技术支持。

- 以上参数需结合医院实际场地（中药房面积284平方米、层高2.8米、屋顶安装7台空调、36个消防喷淋探头、18个监控探头）进行定制化配置。

- 六、位置图纸（中药房）